附件

国产五分类全自动血细胞分析仪

技术指标要求

1、检测模式:需实现实现静脉血模式、预稀释模式、末梢血模式三种检测模式；

2、报告参数：可报告参数需≥20项；

3、操作方式：需实现仪器主机智能触摸屏操作；

4、检测速度：≥60个/小时；

5、样本用量：全血≤20ul，预稀释≤20ul；

6、数据储存：≥3万份计数结果；

7、携带污染率：WBC≤0.5%，RBC≤0.5%，HGB≤0.6%，PLT≤1.0%；

8、重复性：WBC≤2.0%、RBC≤1.5%、HGB≤1.5%、MCV≤1.0%、PLT≤4.0%；

9、试剂种类：≤3种（不含清洗液）；

10、校准与质控：需提供原厂经CFDA注册的校准物和质控物；

11、制造商须为国产一线厂商，且具有ISO9001、ISO13485、CMD认证；

12、制造商在海南的血细胞分析仪用户应不少于50家，且须有三甲医院及部队医疗机构用户（需提供证明文件）；

13、制造商应在海南设有售后服务机构，仪器出现故障时能做到快速响应。