**耳鼻咽喉头颈外科“鼻窦内窥镜”招标需求表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **产品主要用途** | 为了临床手术治疗需要，符合一人一镜的感控基本原则，高温高压的消毒要求，并能够有效降低手术器械成本有进口的内窥镜硬镜改为国产镜头，且能够可以与科室现有进口内窥镜摄像系统匹配使用 | |
| **安装场地** | 住院部A区7楼耳鼻咽喉头颈外科 | |
| **使用环境** | 无 | |
| **技术参数要求** | | |
| **主要配置名称** | **具体性能与参数要求** | |
| **鼻窦内窥镜** | 体外径：4mm，视场角：90° 视向角：0° 放大倍率：≥1，分辨率：≥9.92Lp/mm 照度：≥10000Lx  可清晰观察范围：1～50mm 注：放大倍率、分辨率、照度的工作距离均为10mm | |
| **设备配置清单** | | **数量** |
| 1、包装盒 | | 1个 |
| 2、内窥镜保护帽 | | 3个 |
| 3、内窥镜保护套 | | 1个 |
| 4、内窥镜保护液 | | 1支 |
| 5、说明书 | | 1本 |
| **备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标**  **2、带“▲”符号项目为重要指标，若出现三项及以上负偏离，则视为废标**  **3、其他项目为一般指标，若出现五项及以上负偏离，则视为废标**  **4、论证专家组应不少于3人，使用科室1人，相关科室专家不少于2人(可邀请院外相关领域专家)** | | |

**科室主任签字：**

**论证专家组签字：**

**年 月 日**