附件2

妇产科实验室“倒置荧光显微镜及照相系统”技术参数需求表

| 产品主要用途 | 用于高分辨率细胞、组织形态观察系统 |  |
| --- | --- | --- |
| 安装场地 | E区5楼妇产科实验室504 |  |
| 使用环境 | 1、气温 最高气温：40℃ 最低气温：0℃ 2、湿度 相对湿度：10％～90％ 电源要求：电压220V（±10%）50Hz（±2%） |  |
| 技术参数要求 |  |  |
| 主要配置名称 | 具体性能与参数要求 |  |
| 倒置荧光显微镜主机 | 1.光学系统：无限远校正光学系统；研究级全电动倒置荧光相差显微镜 ★2.聚焦机构：＞10mm超长调焦行程，Z轴步进精度＜5nm。 3.光学出口：须机身左侧有出口，（0∶100）分光，成像视野＞18mm 4. 透射光照明装置：LED灯（寿命≥40000小时）透射光照明装置，视场可变光阑可调；外置电源供应器，可保证实验系统中减少电磁干扰和热干扰。 ▲5.观察镜筒：双目镜筒：瞳距可在50～75mm范围内进行调节，视场直径为≥22mm，整体光学设计支持≥25mm超大视野，电动型左右两个侧出口 ▲6.物镜：万能平场超级复消色差物镜不得低于以下参数： 10X物镜 NA≥0.3 20X物镜 NA≥0.4； 40X物镜 NA≥0.6 100X油镜NA≥1.3 配备DIC棱镜（20X,40X,100X） 7. 照明支柱：倾斜角度≥30°可调，聚光镜高度调节钮前置，聚光镜柯勒照明复位装置，四个滤色片夹 ▲8. 电动聚光镜转轮和聚光镜头的旋转，电动孔径和视场光阑，当物镜转换为当前物镜时，可以自动匹配合适电动孔径和视场光阑，工作距离≥28mm， 9. 外置控制器，控制显微镜操作X、Y、Z三个方向，操作简便 10.6位圆形和6位矩形照明视场光阑，用于目镜和摄像头观察，减少荧光杂散光，提高荧光图像质量，满足CCD照相及目镜观察时降低杂散光进入视野 ★11. 聚光镜：NA:≥0.55,工作距离：≥28mm ★12.FRAP模块，能够进行活细胞荧光漂白后恢复实验，配置405nm激光器 |  |
| 电动六孔物镜转盘 | 1.物镜转换器：全电动物镜转换≥6孔，带防水槽。 |  |
| 载物台 | 1. 精确定位功能载物台，具备XY锁定和复位功能，控制手柄扭力可调，移动范围X≥127mm，Y≥83mm。配备分别适用于多孔板、载玻片和≥35mm培养皿的适配器，均具有精确定位可重复性； 2.全电动扫描载物台，重复精度：≥1um。 |  |
| 荧光装置 | 1.配置寿命≥2000小时荧光系统，荧光强度可自由调节； 2.配置≥6孔全电动荧光转盘，配置三色荧光滤块，带通型蓝色、绿色、红色;蓝色宽带激发（激发波长BP460-495nm，分光镜DM505nm，发射波长BA510-IF）、绿色宽带激发（激发波长BP530-550nm，分光镜DM570nm，发射波长BA575-IF）、紫外宽带激发（激发波长BP340-390nm，分光镜DM410nm，发射波BA420-IF）。 |  |
| 快速高分辨成相系统 | ▲1.CCD拍照系统：芯片≥2/3英寸，≥280万像素，速度全幅≥40f/s， ▲像素点大小：4.5um*4.5um及以上 2.满井电子：≥15.000e，暗噪音：≤6e(10MHz) 3.暗电流：≤0.5电子/像素/秒， ★4.制冷：低于室温20度。 |  |
| 图像处理工作站 | 1.采集图像：支持多种型号专业CCD，支持TWAIN接口， 2.对图像中的直线显示线上灰度强度变化，从而反映图像中的变化特性， 3.可联络显微镜和控制CCD，获取显微镜工作状态，自动调节标尺、放大倍数，自动记录照片里与显微镜有关属性 4.控制CCD成像，并对图像做各类形态学分析，包括测量直线长度、曲线长度、矩形面积、圆面积、周长、角度等多个参数，并把测量结果输出到EXCEL，并于后期分析处理； 5.可以对多幅视野相邻的图像做大图拼接，获取高分辨率大视野图像； 6.多通道采集，景深扩展：可以实时对不同Z轴平面的图像进行景深扩展，实时获取多层面的清晰图像； 7.多功能全标本导航，全标本拼图：能进行自定义ROI形状的拼图，能拼接出长条形或圆形的大图，节省不必需的区域成像，加快拼图速度。能指定不同ROI区域使用不同的物镜进行拼图。能一次性批量化扫描多个标本多个ROI拼图 |  |
| 设备配置清单 |  | 数量 |
| 1、全电动倒置荧光显微镜主机（含照明光路） |  | 1 |
| 2、全电动精确定位功能载物台 |  | 1 |
| 3、电动六孔物镜转盘 |  | 1 |
| 4、10倍＼20倍＼40倍＼100倍高性能物镜（配相应DIC棱镜） |  | 1 |
| 5、长寿命荧光装置 |  | 1 |
| 6、图像处理工作站（含软件、控制系统） |  | 1 |
| 7、快速高分辨成像系统 |  | 1 |
| 备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标 ，需逐条说明制定理由 2、带“▲”符号项目为重要指标 3、其他项目为一般指标 4、原则上招标需求不超过15条。其中，带“★”符号不超过2条，带“▲”符号不超过3条 |  |  |

科室主任：                                科室代表：

年    月    日